## 第一批项目
第一批项目
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 厂家 | 型号 | 蒙泰照片 | 备注
1 | 抢救车 | 1 | 台 | 浩轩 | 750*480*950 |  | 1、主体材质为ABS工程塑料，抽屉采用全塑ABS材质模块化设计； 2、台面安装不锈钢三面围栏，精致美观；选用Φ12不锈钢棒焊接，牢固可靠； 3、车体采用铝合金立柱，侧边装有中控锁定装置，操作简单、方便； 4、车体配有两小抽（抽屉高度68mm）、两中抽（抽屉高度120mm）、和一大抽（抽屉高度248mm），抽屉内置分割条，可自由分割，抽屉可随时拆装,导轨采用三节式滚珠静音导轨；车体左侧面带有手写板和侧翻式物料盒； 5、配有四只Φ100mm防卷发万向轮，其中两只带有刹车，推行灵活，转向准确。 6、车体规格：750*480*930mm 7、标配：侧挂盒1个，B型垃圾桶2个 ，旋转托盘1个，伸缩输液杆1套。
2 | 手动水银血压计 | 1 | 个 | 鱼跃 | 台式 |  | 水银式 上臂式
3 | 氧气流量表 | 2 | 个 |  | XY-98B III |  | 1、氧气流量调节范围为1-10L/MIN 2、最大允许误差：±4%FS 3、工作压力：氧气吸入器高压部分在输入12MPA~15MPA的压力时，降压后应能降至0.2MPA~0.3MPA压力范围内 4、吸入器的减压器的高压部分在承受22.5MPA持续3MN的水压试验后。高压部分应无永久变形 5、安全阀排气压力为0.35MPA±0.05MPA。当吸入器的输出压力上升此压力时，安全阀即能自动排气 6、吸入器与氧气瓶连接的旋紧螺母螺纹尺寸为G5/8 7、氧气输出有锥度接头外接输气管，锥度接头最大处的外径为中9MN±0.5MN 8、本吸入器潮化瓶为无色透明，并标有最高、最低
4 | 氧气枕 | 2 | 个 |  | 42L
5 | 保护带 | 1 | 米 | 蒙泰 | 5层布,长2-4米,宽4.5,白色 |  | 具体长度按照医院需求订
6 | 轮椅 | 1 | 台 | 鱼跃 | H007实心胎 |  | 座高（cm） 50CM 折叠后长*宽*高（cm）60CM 轮胎类型 免充气胎 最大载重 91-100kg 产品净重（kg） 19KG 座宽（cm） 46CM
7 | 气垫床 | 1 | 床 |  | 条纹 |  | 气泵型号：交替泵 电源电压：AC220V 频率：50Hz 功率：≤12VA 输出气压：≥14kPa 输出流量：≥5L/min 噪音：≤45dB 床垫尺寸：长200cm*宽90cm*厚9cm 气泵交替时间：12min±1min
8 | 多功能治疗车 | 1 | 台 | 浩轩 | 625*480*920 |  | 有三个颜色选择
9 | 移动紫外线车 | 1 | 台 | 申星 | sx
10 | 普通病床 | 6 | 床 | 浩轩 | 不锈钢平床+ABS护栏+床垫（2100*900*520）
11 | 磁控式约束带钥匙 | 4 | 条 | 东莞蒙泰 | 钥匙
12 | 手铐（两边均可铐手） | 1 | 条 |  | 插入式磁控型-双手款 K-002-01
13 | 磁控式约束手铐 | 13 | 条 |  | 插入式磁控型-单手款 K-001-01
14 | 磁控式约束脚铐 | 11 | 条 |  | 插入式磁控型-单脚款 K-003-01
15 | 布类约束带腕式 | 21 | 条 |  | 腕部型_约束带 D-006-05 |  | 垫长：21cm 垫宽：13cm 带总长：200cm
16 | 布类约束带肩带 | 6 | 条 |  | 肩部型 肩部约束带 D-005-01 |  | 1、孔位：双孔设计，便于绑带穿过、合理服帖。边沿缝纫工艺 2、接口：接口受力处加密缝纫设计，绑带结实耐拉 3、织带身：双层加厚缝纫，绑带厚实耐磨 4、斜纹布：加厚斜纹棉布，质地比平布稍厚实柔软，手感柔软，改善约束皮肤的擦伤。
17 | 布类约束带四肢 | 10 | 条 |  | 约束带四肢（两只手、两只脚） |  | 软垫长：25cm 软垫宽：10cm 绑带长：130cm
18 | 布类约束带膝关节 | 1 | 条 |  | 膝关节型 膝关节约束带 D-008 |  | 1、采用强抗拉力、棉质布料裁剪而成、中间留空设计能在约束时形成活接，保持约束的舒适。 2、手术无条件反射保护性约束上肢使用，常配合腕部约束带使用。
合计：
第二批项目
序号 | 名称 | 数量 | 厂家 | 型号 | 参数
1 | 输液泵 | 4 | 北京科力 | KL-8052N | 1.大屏幕高清晰彩色LCD液晶显示，★数值显示有小数位防错设计 2.输液器规格：标准PVC输液器，六档位设计 3.输液流速：1mL/h～1100mL/h，可按1mL/h递增或递减 4.输液量精度误差：±5%（普通输液器），★泵内特有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3% 5.输液总量预置：1ml~9999ml，以1ml递增或递减 6.阻塞灵敏度：高（0.06MPa～0.1MPa）中（0.1MPa～0.14MPa）低（0.14MPa～0.18MPa） 三档可选，并动态实时阻塞压力指示（DPS） 7.KVO：4ml/h，当输液速度大于KVO速度时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO速度时，输液完成只发出报警，输液速度不变。 8.报警功能：气泡报警、阻塞报警、输完报警、开门报警、欠压报警、速度异常报警、遗忘操作报警 9.其他功能： a)具有输液累计量显示功能。 b)具有交流电停止自动切换机内电池，给电池充电功能。 c)具有快排、快输功能：停止状态为快排，速度为700ml/h，用于排除管路中的气泡；启动状态为快输，速度为700ml/h，用于对患者的快速输液。 d)★具有“滴数/分”、“毫升/小时”与“时间-预置量”三种输液速度设置方式。 e)具有报警声消除功能，即静音功能。部分报警音在消除2分钟内再次启动。 f)具有开机自检功能：输液泵上电后，系统进行自检。 g)具有记忆功能：输液泵可对关机前最后一次正确输液参数进行记录，并可保留8年以上。 10.电源电压：交流输入：AC220V/50Hz 内部电池：DC9.6 V~DC10.1V 11.功耗：不大于20VA 12.内置电池工作时间：电池连续充电时间不小于8小时，在30ml/h可连续工作3小时以上 13.外形尺寸(mm)：174(长)×126（宽）×215（高） 14.重量：约2.5kg 15.安全分类：I 类、带内部电源的BF型普通设备，防水等级：IPX1 16.工作环境：环境温度： 10℃~30℃，相对湿度：30%~75%，大气压力：860 hPa -1060hPa 17.输液泵应在无强冲击振动，水和其它流体不能侵入装置内部，周围无腐蚀性气体的环境中工作 18.存储环境：包装好的输液泵贮存在相对湿度不超过93%（无凝露），无腐蚀性气体通风良好的室内，且室内温度条件为：-20℃～+55℃
2 | 洗胃机 | 1 | 鱼跃 | 7D | 1、功率≤250VA;噪音≤65dB（A）;抽气速率≥2L/MIN；重量：25.5KG
3 | 2-8度医用冷藏柜 | 1 | 海尔生物 | HYC-410 | 1.产品采用微电脑控制，控制与显示精度0.1℃，LED数码管显示，观察方便；内置5个数字温度传感器，分别是显示上传感、显示下传感器、控制传感器、报警传感器和化霜传感器，上、下传感器分别位于箱内上部与下部的感温盒中，用于模拟存储物品的温度。 2.产品箱内温度2～8℃，风冷设计，采用循环风冷背吹，使箱内温度更加均匀。 3. 温度控制：电子温控器控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃-8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃。 4.报警功能齐全，多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警、制冷系统故障报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）。 5．冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 6.具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。 7. 配备脚轮，灵活，可移动、可通过底脚固定。 8.冷凝风机：名牌EBM冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。 9.材料：箱体采用彩色喷涂钢板，内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀。 10.门体：电极式加热玻璃门，实现32℃环温、85%湿度条件下无凝露；自关门功能，防止使用过程中门关不严的情况。 11.多层搁架设计，搁架带标识牌插槽便于区分存储物品，可实现分类存取物品。 12.产品照明灯：采用LED冷光源，功耗低，亮度高，更好的方便观察。 13.门体带门锁，同时在侧面增加锁扣，可配置挂锁，双重安全保障。 14.具有后备电池设计，断电后仍可持续显示箱内温度及声光报警48小时以上，且电脑板具有断电记忆功能，报警声音可取消。 15.选配打印机功能，温度数据可实现实时打印、定义时间段打印、追溯打印功能。 16.选配USB存储功能，可存储十年内温度数据，实现产品全生命周期的温度记录。 17、标配WIFI功能，配合手机APP使用，实时监控冰箱运行情况。
4 | 微量泵 | 5 | 北京科力 | KL-702 | 注射器规格：10mL、20mL、30mL、50/60mL普通注射器 注射量范围：0mL~10000mL，＜100mL可按0.1mL递增或递减，≥100mL可按1mL递增或递减。 ★注射速度：10mL注射器： 0.1mL/h~420mL/h，20ml注射器：0.1mL/h~650mL/h，30mL注射器： 0.1mL/h~1000mL/h，50mL/60mL注射器： 0.1mL/h~1600mL/h， 0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。 ★快速输注：10ml：200-420ml/h；20ml：300-650ml/h；30 ml：500-1000 ml/h；50 ml：800-1600 ml/h。 ★速度增量：0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。 注射精度：±2%（注射器误差不大于1%） ★注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式 ★双操作输入模式：按键和穿梭键 ★六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min 报警功能：阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、交流掉电报警、电机异常报警、遗忘操作报警、开合报警、注射器推杆安装错误报警 其他功能：注射器自动识别、累计量显示、阻塞压力释放功能、静音功能、速度超范围控制、动态压力显示、交直流自动切换、残留提示、记忆功能、通道休眠功能、历史记录功能、护士呼叫功能、★无线监视功能、报警音多级可调、单通道独立报警、夜间模式/省电模式、数据下载端口 ★历史记录功能：可记录不少于50000条使用记录 KVO: a)速度范围：0.1mL/h~1mL/h可调，可按0.1mL/h递增或递减； b）KVO流速误差≤±5% 丸剂量注射速度： 10mL注射器： 200mL/h~420mL/h 20ml注射器： 300mL/h~650mL/h 30mL注射器： 500mL/h~1000mL/h 50mL/60mL注射器： 800mL/h~1600mL/h 丸剂量范围1mL~5mL；可按0.1mL递增或递减 阻塞灵敏度：高中低三档可选择，分别为：0.02MPa~0.07Mpa；0.05MPa~0.10MPa；0.08MPa~0.14Mpa。 工作环境温度：5℃～40℃；相对湿度：20%～90%；大气压力：860hPa～1060hPa； 存储环境温度：-20℃~﹢55℃，相对湿度：不超过93% 无凝露，大气压力：700~1060hpa 电源类型：交流：220V/50Hz，电池：DC9.6V-10.1V 电池工作时间：内部电池充电完成后，在夜间模式/省电模式下，注射泵以5mL/h的速度进行注射：单通道可连续工作不小于8小时、双通道可连续工作不小于5小时。 整机功耗：≤30VA 尺寸：330（长）×125（宽）×225（高）（不含突出部分） 重量：约4.5kg 安全分类：Ⅱ类CF型，外壳防护等级为IPX4，可连续运行 适用范围：适用于医疗机构对患者静脉恒速注射 适用于国内外生产的10mL、20mL、30mL、50/60mL普通已注册注射器。 注射泵已经内置21种品牌注射器和2种可定义注射器。