脑电地形图机JY-2430招标参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算项目 | 型号 | 配置 | 技术参数 |
| 脑电地形图机 | JY-2430  | 1. DELL品牌商用机
	* 21.5吋液晶显示器
	* Intel双核CPU
	* 4GB 内存
	* 500GB高速硬盘
	* 键盘和鼠标
2. 16导联插针式数字信号放大器
3. 盘状纯银电极1套或 导联线、桥式银电极1套。专用头套3个（大、中、小各1个）
4. 彩色喷墨打印机
5. 脑电地形图仪系统软件
6. 自动变频闪光刺激器及支架或自动变频彩色闪光刺激器及支架
7. 高分辨率彩色摄像机
8. 专业高分辨率视频采集卡
9. 专用医疗仪器台车
 | 1、电压测量：25μV～200μV，误差不超过±10%2、时间间隔：误差不超过±5%3、时间常数：0.03s～0.1s误差不超过±40%；大于0.1s误差不超过±20%4、幅频特性：1Hz～30Hz，偏差不超过+5%～-30%5、噪声电平：不大于5μVp-p6、共模抑制比：各导不小于80dB7、耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差不超过±5%。8、放大器采样率不低于2000HZ9、输入阻抗不低于1M10.闪光灯：10.1闪光时可按组合的设置闪光(1～10)组10.2闪光频率:（1～50）次/秒11、视频:摄像机分辨率：≥720P |