脑电地形图机JY-2430招标参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算项目 | 型号 | 配置 | 技术参数 |
| 脑电地形图机 | JY-2430 | 1. DELL品牌商用机    * 21.5吋液晶显示器    * Intel双核CPU    * 4GB 内存    * 500GB高速硬盘    * 键盘和鼠标 2. 16导联插针式数字信号放大器 3. 盘状纯银电极1套或 导联线、桥式银电极1套。专用头套3个（大、中、小各1个） 4. 彩色喷墨打印机 5. 脑电地形图仪系统软件 6. 自动变频闪光刺激器及支架或自动变频彩色闪光刺激器及支架 7. 高分辨率彩色摄像机 8. 专业高分辨率视频采集卡 9. 专用医疗仪器台车 | 1、电压测量：25μV～200μV，误差不超过±10%  2、时间间隔：误差不超过±5%  3、时间常数：0.03s～0.1s误差不超过±40%；大于0.1s误差不超过±20%  4、幅频特性：1Hz～30Hz，偏差不超过+5%～-30%  5、噪声电平：不大于5μVp-p  6、共模抑制比：各导不小于80dB  7、耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差不超过±5%。  8、放大器采样率不低于2000HZ  9、输入阻抗不低于1M  10.闪光灯：  10.1闪光时可按组合的设置闪光(1～10)组  10.2闪光频率:（1～50）次/秒  11、视频:摄像机分辨率：≥720P |