动态脑电图

硬件要求

- 动态脑电记录盒：可记录16导EEG信号与1导心电信号；

- 频率特性：（1-30）HZ

- 输入阻抗：≥ 10MΩ；

- 共模抑制比：≥ 100dB；

- 采样率：200Hz；

- A/D 转换精度：12Bit；

- 输入范围：（2-900）µV，误差：±10％；

- 描记灵敏阀值：10Hz、2µV；

- 功率谱频率：±5%；

- 功率谱幅度：±10%；

- 耐极化电压：加±300mv的直流电压，幅度最大允许相对偏差±5%；

- 连续记录时间：12、24、48小时可设；

软件要求

- 灵敏度：OFF、(1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、150、200)μV/mm；

- 时间常数：(0.03、0.1、0.3)s；0.03s～0.1s误差不超过±40%；大于0.1s误差不超过±20%；

- 高切滤波器：(15、30、35、60、120)Hz；

- 交流滤波器：50Hz ；

- 导联模式配置：支持最大16 组导联配置模式；

- 参考电极：AV（可增加或删除组合电极），AaV，0V，SD，OFF；

- 显示通道数：最多显示64个通道，加一个标识数据通道；可以添加波形注释名称；

- 波形显示颜色：16色；

- 测量分析：具备测量周期、频率和电压幅度的功能。

- 标识信号：可通过动态盒子在采集时加入标记，也可回放时加入事件标记；

- 跳转功能：指定时间或者指定事件跳转；

- 显示模式：连续回放，高速回放，手动逐页，手动逐秒；

- 波形扫描速度：5 秒、8 秒、10 秒、15 秒、20 秒、30 秒、60 秒、5 分每页或者自定义；

- 时间刻度线：0.2s,1s；

- 脑电地形图显示：支持多种地形图显示方式，包括频率地形图与电位地形图，

- 档案存储及打印：具备打印脑电波形和诊断报告的功能。波形打印：事件打印，病人信息打印，导联打印；