
数字化多功能脑电图仪

1)▲放大器:24通道放大器(另带参考电极);病人事件信号输入EVENT输入;支持血氧夹信号采集扩展;4导DC输入;5000,10000Hz:
2)采样率:100，200,500,1000，2000,
4)▲耐极化电压:士750mV:
3)采样分辨率(A/D Convertor)及精度:24bit;
5)放大器输入阻抗:≥100M?;6)共模抑制比:≥115dB;7)噪声电平:≤1.5uVp-p;8)带宽: 0.08Hz -300Hz;9)幅频特性:1Hz~120Hz，偏差不超过+5%~-30%;
10)阻抗检测:可以在软件界面上启动阻抗检测，电极阻抗的监检测阈值可以设置:2k、5k、10k、20k、50k，高于预先设定阈值的电
极红色高亮显示;
11） ▲自定义10组显示标签，可以自由组合不同导联的不同定量功能，并通过标签一键切换显示；
12）过度换气诱发试验语音提示：提供语音播报指导患者进行过渡换气诱发试验；
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